内阻仪技术规范书

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 数量 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池内阻测试仪 | 日置 | BT3554-01(带蓝牙功能）、加配L2020针型测试线 |  | 1台 |  |

一、通用参数

| 测量项目 | 电池的内阻(交流4端子法) 电池的端子电压(DC电压) 温度(使用9460时) |
| --- | --- |
| 显示更新率 | 约3次/秒 |
| 最大输入电压 | DC ±60 V max |
| 使用温湿度范围 | 0℃~40℃、 80% rh 以下、未结露 |
| 保存温湿度范围 | -10℃~50℃、 80% rh 以下、 未结露 |
| 电源 | 5号碱性电池(LR6) |
| 自动节电 | 约10分钟后自动节电(数据通讯过程中除外) |
| 耐压 | AC 1.5 kV 1 分钟，所有测量端子-USB端子之间 |
| 适用标准 | 安全性 EN 61010(主机) EMC EN 61326 |
| 附件 | 针型测试线、调零板、应用程序CD、开机选项、贴纸、挂绳、5号碱性电池(LR6)、保险丝、USB连接线、携带箱、使用说明书 需要搭配特制机柜探头加延长工装，可方便进行狭小空间测量 |
| 整机重量 | 安装电池以及附件后整机重量在1000g以下 |

二、精度参数

2.1精度保证温湿度范围：23℃±5℃、80％ rh以下，预热时间：无(不需要)

2.2电阻测量精度

测量电流频率：1 kHz±30 Hz，噪音频率回避功能有效时1 kHz±80 Hz

测量电流精度：±10%

| 量程 | 最大显示 | 分辨率 | 测量精度 | 测量电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 mΩ | 3.100μΩ | 1μΩ | ±1.0%rdg. ±8dgt | 160 mA |
| 30 mΩ | 31.00 mΩ | 10 μΩ | ±0.8%rdg. ±6dgt. | 160 mA |
| 300 mΩ | 310.0 mΩ | 100 μΩ |  | 16 mA |
| 3 Ω | 3.100 Ω | 1 mΩ |  | 1.6 mA |

2.3电压测量精度

| 量程 | 最大显示 | 分辨率 | 测量精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 V | ±6.000 V | 1 mV | ±0.08%rdg. ±6dgt. |
| 60 V | ±60.00 V | 10 mV |  |

2.4温度测量精度

| 测量范围 | 最大显示 | 分辨率 | 测量精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| -10℃~60℃ | 60.0°C | 0.1°C | ±1.0°C |

三、功能参数

| 保持 | 测量值保持/测量值自动保持(测量值稳定后自动保持) |
| --- | --- |
| 保存功能 | 测量值的保存·读取·删除 保存内容：日期、电阻值、电压值、温度值、比较器阈值、判定结果 保存数据数：6000(1单元500个) 内存结构：1单元500个数据(12单元) |
| 自动保存功能 | 测量值保持后自动保存 |
| 内存读取 | 将内存中的数据依次读取至画面，可通过PC应用程序读取 |

四、保修

需提供品牌方原厂的授权书复印件，原件备查。

保修期三年